苏木素染色液说明书

【产品名称】

苏木素染色液

【型号】

Mayer型；改良Harris型；改良Lillie-Mayer型；磷钨酸型；Gill型

【包装规格】

单瓶包装规格为：100ml、250ml、500ml、1000ml、5000ml；

【预期用途】

主要用于对组织细胞切片及涂片中的细胞核染色。

【检验原理】

苏木素(Hematoxylin)和伊红(Eosin)联合主要用于对细胞组织进行染色，简称HE染色，是病理学常规制片中最基本的染色方法，细胞核是由酸性物质组成，它与碱性染料(苏木素)的亲和力较强；细胞浆则相反，它所含的碱性物质与酸性染料(伊红)的亲和力较大。因此细胞或组织切片经苏木素-伊红染色后，细胞核被苏木素染成鲜明的蓝紫色，细胞浆、肌纤维、胶元纤维等呈不同程度的红色，红细胞则呈橙红色。苏木素染色液(磷钨酸型)染色液染色力较好，保存时间长多，用于显示横纹肌的横纹，临床上应用该法对横纹肌肉瘤进行诊断，如果在瘤细胞胞质内发现蓝色横纹，则可以证明该肿瘤是呈横纹肌分化，该染色液也可以对炎症渗出的纤维素、DIC的毛细血管中纤维素以及神经病理等方面进行染色；苏木素染色液(Gill型)属半氧化苏木素染色液，不易产生沉淀，染色后需盐酸乙醇分化。

【主要组成成分】

|  | 试剂组成 | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
|  | 苏木素染色液(改良Lillie-Mayer型)、苏木素染色液(改良Harris型)、苏木素染色液(Mayer型)、苏木素染色液(磷钨酸型)或苏木素染色液(Gill型). | 苏木色精 |

【储存条件及有效期】

5℃～35℃保存，原包装未开封染色液的有效期为18个月，在有效期内的已开封染色建议在开封后6个月内使用完，每次用后及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。

【样本要求】

涂片和切片应充分固定，石蜡切片应充分脱蜡。

【检验方法】

l、石蜡切片于二甲苯或浸蜡脱蜡透明液I、II中各脱蜡5～10分钟；

2、经无水乙醇和95%乙醇各约1分钟，经80%乙醇1～3分钟，自来水冲洗1～3分钟；

3、苏木素染色液(磷钨酸型)染色24～48小时，取出切片，直接用95%乙醇迅速洗去多余染色液；苏木素染色液(Gill型)染色3～8分钟，自来水冲洗1～2分钟，l%盐酸乙醇分化数秒(l%盐酸乙醇配制：99m1 75%乙醇加1ml浓盐酸），自来水冲洗返蓝1～2分钟或碳酸锂水溶液返蓝数秒，自来水洗1～2分钟，入伊红染色液染色后，稍洗，95%乙醇I、II中各调色约10秒，时间不宜过长；

5、无水乙醇I、II中各脱水1～2分钟，二甲苯或浸蜡脱蜡透明液I、II中各透明1～2分钟；

6、封片胶封片，镜检。

【检验结果的解释】

磷钨酸型：横纹肌的横纹、纤维素、细胞核和神经胶质纤维呈蓝色，胶原纤维呈棕红色；

Gill型：细胞核呈蓝紫色，细胞质、间质、各种纤维呈不同程度的红色。

【检验方法的局限性】

仅供细胞和组织形态学观察染色使用。

【产品性能指标】

苏木素染色液(磷钨酸型)的颜色为紫红色；

苏木素染色液(Gill型)的颜色为紫红色；

苏木素染色液（Mayer型）的pH值（25℃±1℃）应为1.5~3.0；

苏木素染色液（改良Harris型）的pH值（25℃±1℃）应为1.5~3.0；

苏木素染色液（改良Lillie-Mayer型）的pH值（25℃±1℃）应为1.5~3.0。

【注意事项】

1、温度较低时苏木素染色液不易着色，可适当延长染色时间。

2、苏木素染色液不含汞等有毒物质，其着色强度可能会因使用日期不同而稍有差异，故开封后可先试染，根据试染结果稍调整苏木素染色时间以保证较佳染色效果。

3、苏木素染色液(磷钨酸型)为进行性染色，不宜过染，染色24小时后可在显微镜下观察着色程度。

4、苏木素染色液(磷钨酸型)染色后不要水洗，在95%乙醇洗时也要迅速，因为水洗或乙醇洗的时间稍长，都可以洗脱磷钨酸苏木素所着染的颜色。

5、苏木素染色液(Gill型)染色后盐酸乙醇分化时间应根据染色结果的具体情况而定。

6、苏木素染色液(Gill型)主要用于组织切片的染色，亦可用于某些细胞染色，但染色时间应作调整。

7、本产品仅用于体外诊断，应由专业人士使用及进行结果的判读。

8、使用前应详细阅读说明书，并做好个人卫生防护，在有效期内使用，生产日期（生产批号）和有效期至（失效日期）见包装。

9、用后应按医院或环保部门要求处置废弃物。

【标识的解释】

IVD

1、      体外诊断试剂

2、      参考说明书

【参考文献】

1、中华医学会，临床技术操作规范-病理学分册[M]人民军医出版社

2、梁英杰，临床病理学技术[M]人民卫生出版社

【基本信息】

备案人/生产企业名称：安徽雷根生物技术有限公司

住所：安徽省淮北市相山区相山经济开发区仪凤路19-18号

联系方式：0561-3069111/3883088    邮政编码：235000

网址: www.leagene.cn  www.leagene.com 电子邮件：leagene@126.com

售后服务单位名称：

安徽雷根生物技术有限公司 0561-3886565/3883088

北京雷根生物技术有限公司 4000000455 010-83611923/83326332

生产地址：安徽省淮北市相山区相山经济开发区仪凤路19-18号

【医疗器械生产备案凭证编号】皖淮药监械生产备20170002号

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】皖淮械备20200018

【说明书核准日期】2023年04月19日 说明书版本号：A5