脱钙液说明书

【产品名称】

脱钙液

【产品型号】

EDTA型，硝酸型，JYBL-Ⅰ型，JYBL-Ⅱ型，JYBL-Ⅲ型，Bouin型

【包装规格】

单瓶(桶)包装规格：100ml、250ml、500ml、1000ml、2500ml、5000ml、20L、25L。

【预期用途】

本产品用于骨组织切片染色前的脱钙。

【检验原理】

脱钙是指骨标本做切片染色前需要脱尽骨组织中钙质，使骨组织变软，以方便制成切片；某些组织内含有骨质或钙化灶时，由于钙与石蜡之间的密度不同，不宜直接做石蜡包埋切片。用于脱钙的试剂很多，脱钙剂包括乙二胺四乙酸(EDTA)、有机酸、无机酸以及电解脱钙等；其中EDTA是一种相对较好的螯合脱钙剂，对组织结构影响最小，可以较好的保存组织的某些酶类，经EDTA脱钙后的组织可以进行免疫组化和原位杂交等染色，但是该法脱钙速度太慢，一般需要数周至数月；其中无机酸多用盐酸或硝酸脱钙，速度较快但对组织损伤较大；JYBL-Ⅰ型和JYBL-Ⅱ型脱钙液主要由盐酸、甲醛组成(浓度比例不同)，脱钙速度较快；JYBL-Ⅲ型脱钙液主要由甲酸、甲醛组成，脱钙速度稍慢。

【主要组成成分】

| 型号 | 试剂组成 | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
| EDTA型 | 脱钙液(EDTA型) | 乙二胺四乙酸盐、水 |
| 硝酸型 | 脱钙液(硝酸型) | 氯化钠、硝酸 |
| JYBL-Ⅰ型 | 脱钙液(JYBL-Ⅰ型) | 盐酸、甲醛 |
| JYBL-Ⅱ型 | 脱钙液(JYBL-Ⅱ型) | 盐酸、甲醛 |
| JYBL-Ⅲ型 | 脱钙液(JYBL-Ⅲ型) | 甲酸、甲醛 |
| Bouin型 | 脱钙液(Bouin型) | 甲酸、甲醛 |

【储存条件及有效期】

5℃～35℃保存，原包装未开封试剂的有效期为24个月，在有效期内的已开封试剂建议6个内用完，每次用后及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。

【样本要求】

新鲜骨组织，取材不宜过厚，一般厚度5～7mm即可。

【检验方法】

- 组织固定后，自来水清洗3～5次，每次1～2分钟；

- 脱钙步骤：

⑴EDTA型：组织转移至20～30倍体积的脱钙液(EDTA型)中，脱钙1～10周，每3天更换一次直至终点；亦可采用微波快速脱钙法：微波炉设在200W左右档位，每次加热5分钟，依据组织厚度和密度重复3～5次，中间间隔3～5分钟，直至终点；

⑵硝酸型：组织转移至20～30倍体积的脱钙液(硝酸型)中，多数组织室温下脱钙24～36小时即可，可置于37℃以加快脱钙速度，每3小时更换一次直至终点；亦可采用微波快速脱钙法：微波炉设在37～50℃，每次加热1分钟，依据组织厚度和密度重复5～7次，每次中间放冷后再进行下一次，直至终点；

⑶JYBL-Ⅰ型：组织转移至20～30倍体积的脱钙液(JYBL-Ⅰ型)中，脱钙24～48小时，可置于37℃以加快脱钙速度，每3～4小时更换一次直至终点；亦可采用微波快速脱钙法：微波炉设在37～50℃，每次加热1分钟，依据组织厚度和密度重复5～7次，每次中间放冷后再进行下一次，直至终点；

⑷JYBL-Ⅱ型：组织转移至20～30倍体积的脱钙液(JYBL-Ⅱ型)中，脱钙24～36小时，可置于37℃以加快脱钙速度，每3～4小时更换一次直至终点；亦可采用微波快速脱钙法：微波炉设在37～50℃，每次加热1分钟，依据组织厚度和密度重复4～6次，每次中间放冷后再进行下一次，直至终点；

⑸JYBL-Ⅲ型：组织转移至20～30倍体积的脱钙液(JYBL-Ⅲ型)中，脱钙2～3天，可置于37℃以加快脱钙速度(一般2～3小时)；亦可采用微波快速脱钙法：微波炉设在37～50℃，每次加热1分钟，依据组织厚度和密度重复4～6次，每次中间放冷后再进行下一次，直至终点；

3、流水冲洗，常规脱水，包埋，如需脱蜡可用二甲苯或浸蜡脱蜡透明液。

【检验结果的解释】

脱钙终点的测定(物理法)：采用针刺、手掐、钳夹等方法，当骨组织变软或针刺时没有阻力感即可终止脱钙，物理检测法会对组织结构有一定的损害，尽量避免用力过大或反复检测。

脱钙终点的测定(化学法法)：取已脱钙液5ml，用0.5～1M氢氧化钠溶液调节pH值至中性(可用pH计或试纸，中性是指接近于7.4)，再加入5%草酸钠或草酸铵1ml，如液体浑浊，说明液体中仍有钙质；如果延长5分钟仍无沉淀，则表示脱钙已达终点。

【检验方法的局眼性】

仅限于骨组织脱钙使用。

【产品性能指标】

脱钙液(EDTA型)的pH值(25℃士l℃)为6.0~8.5；

脱钙液(硝酸型)、脱钙液(JYBL-Ⅰ型)、脱钙液(JYBL-Ⅱ型)、脱钙液(JYBL-Ⅲ型)的颜色均为无色。

【注意事项】

1、脱钙液(硝酸型)、脱钙液(JYBL-Ⅰ型)、脱钙液(JYBL-Ⅱ型)、脱钙液(JYBL-Ⅲ型)呈酸性，有腐蚀性，使用时应注意避免接触皮肤、粘膜，并注意通风。

2、脱钙液(硝酸型)脱钙迅速而且可靠，但对组织的损伤程度也较大，一般超过2天组织会有明显的破坏，稍微变黄不影响使用，但有明显的黄色时不建议使用。

3、脱钙液(JYBL-Ⅰ型)作用迅速，脱钙完全，对组织的损伤较小，比较适合日常病理科使用；脱钙液(JYBL-Ⅱ型)脱钙速度比脱钙液(JYBL-Ⅰ型)快，但对组织的损伤比脱钙液(JYBL-Ⅰ型)稍大；脱钙液(JYBL-Ⅲ型)不含盐酸，脱钙时间比脱钙液(JYBL-Ⅰ型)和脱钙液(JYBL-Ⅱ型)长，但对组织的损伤比脱钙液(JYBL-Ⅰ型)和脱钙液(JYBL-Ⅱ型)小。

4、适当加温能加快脱钙速度，一般不应超过37～40℃，温度过高容易使骨组织造成松散解体，尤其不可大于60℃，脱钙用具避免使用金属容器，尽量使用玻璃容器。

5、脱钙应彻底，防止脱钙不足或过度，脱钙程度应控制在不影响组织切片的同时尽量缩短脱钙时间，以免脱钙过长引起组织损害。

6、骨组织脱钙应先固定后再脱钙或脱钙固定同时进行，不应先脱钙后再固定，以便减少组织的损伤程度。

7、每隔一段时间检测一次脱钙程度，脱钙过度会增加组织的损伤程度，影响染色结果。

8、本产品仅用于体外诊断，应由专业人士使用及进行结果的判读。

9、使用前应详细阅读说明书，并做好个人卫生防护，在有效期内使用，生产日期(生产批号)和有效期至(失效日期)见包装。

10、用后应按医院或环保部门要求处置废弃物。

【标识的解释】

1、     体外诊断医疗器械

IVD

2、     参阅使用说明书

【参考文献】

l、中华医学会，临床技术操作规范-病理学分册[M]人民军医出版社

- 梁英杰，临床病理学技术[M]人民卫生出版社

- 王德田，实用现代病理学技术[M]中国协和医科大学出版社

- 席越，骨组织病理解剖学技术[M]人民卫生出版社

【基本信息】

备案人/生产企业名称：安徽雷根生物技术有限公司

住所：安徽省淮北市相山区相山经济开发区仪凤路19-18号

联系方式：0561-3069111/3088388    邮政编码：235000

网址: www.leagene.cn  www.leagene.com 电子邮件：leagene@126.com

售后服后服务单位名称：

安徽雷根生物技术有限公司 0561-3069111/3088388

北京雷根生物技术有限公司 4000000455 010-83611923/83326332

生产地址：安徽省淮北市相山区相山经济开发区仪凤路19-18号

【医疗器械生产备案凭证编号】皖淮药监械生产备20170002号

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】皖淮械备20190008

【说明书核准日期】2022年11月15日 说明书版本号：A3